实验室精密仪器设备维护规定

第一条   维修维护服务合同规定的服务时间

乙方提供现场维修维护服务的工作时间为：除国家规定的节假日外，每周一至周五的AM8:30至PM5:30.

第二条    维修维护服务合同的产品范围及服务内容

投标人对甲方的现共配置有高效液相色谱  28台，气相色谱1台，原子吸收1台，液质1台，气质2台，，相关具体情况如下：

（见下表）

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | Agilent 7820A | HYS-086 | 已过 |
| 2 | 原子吸收仪 | AA6880 | HYS-023 | 已过 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 岛津SPD-10A/10-AT | HYS-038 | 已过 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 岛津SPD-20A/20-AT | HYS-125 | 已过 |
| 5 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-20ADXR | HYS-136 | 已过 |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-20ADXR | HYS-163 | 已过 |
| 7 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030C 3D | HYS-144 | 已过 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | Vanquish 01 | HYS-168 | 已过 |
| 9 | 高效液相色谱仪 | Ultimate 3000 | HYS-169 | 已过 |
| 10 | 高效液相色谱仪 | Ultimate 3000 | HYS-170 | 已过 |
| 11 | 高效液相色谱仪 | Ultimate 3000 | HYS-036 | 已过 |
| 12 | 三重四极杆 液相色谱质谱联用仪 | LCMS-8045 | HYS-174 | 2022年10月到期 |
| 13 | 三重四极杆 气相色谱质谱联用仪 GCMSMS | 8890-7000D | HYS-172 | 2022年10月到期 |
| 14 | 三重四极杆 气相色谱质谱联用仪 GCMSMS | 8890-7000D | HYS-173 | 2022年10月到期 |
| 15 | 超高效液相色谱仪 | Waters ACQUity uplc Hclass | HYS-175 | 2022年11月到期 |
| 16 | 超高效液相色谱仪 | Agilent1260 Infinity II | HYS-171 | 2022年11月到期 |
| 17 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030 Plus | HYS-176 | 2022年11月到期 |
| 18 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030 Plus | HYS-177 | 2022年11月到期 |
| 19 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030 Plus | HYS-178 | 2022年11月到期 |
| 20 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030C 3D Plus | HYS-179 | 2022年11月到期 |
| 21 | 高效液相色谱仪 | 岛津LC-2030C 3D Plus | HYS-180 | 2022年11月到期 |
| 22 | 高效液相色谱仪 | Waters ACQuity Arc 2998 | 2084 | 已过 |
| 23 | 高效液相色谱仪 | Waters e2695-2998 | 205-018 | 已过 |
| 24 | 高效液相色谱仪 | 赛默飞 UItimate3000 | 205-056 | 已过 |
| 25 | 高效液相色谱仪 | 赛默飞 UItimate3000 | 205-081 | 已过 |
| 26 | 高效液相色谱仪 | 赛默飞 Vanquish | 205-078 | 已过 |
| 27 | 高效液相色谱仪 | Waters ACQuity Arc 2998 | 205-083 | 2022.11.17到期 |
| 28 | 高效液相色谱仪 | Waters ACQuity Arc 2489 | 2088 | 2022.11.17到期 |
| 29 | 超高效液相色谱仪 | Waters ACQuity UPLC H-class | 205-019 | 已过 |
| 30 | 超高效液相色谱仪 | 岛津LC-30AD | 205-057 | 已过 |
| 31 | 超高效液相色谱仪 | 安捷伦1260 | 205-058 | 已过 |
| 32 | 超高效液相色谱仪 | 安捷伦1260 | 205-059 | 已过 |
| 33 | 超高效液相色谱仪 | 岛津LC-40D | 205-082 | 已过 |

实验室设备进行应急故障排除服务、日常维修服务、定期保养服务，定期培训服务（协助但不负责为甲方提供方法开发服务）。每一次服务均按照甲方的要求做好记录并提供专业作业报告给甲方。

具体服务内容如下：

一、应急故障排除服务

1、应急处理甲方的上述仪器的故障。在甲方仪器出现故障而又必须用此仪器进行检测时：乙方在接到甲方的报告后，在24小时内，派工程师上门协助处理，至设备正常运行。

2、提供节假日设备应急维修保障，电话不能解决的需在24小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理，直至设备恢复运行。

二、设备日常维修服务

1、对甲方设备进行现场维护及一级、二级维修服务。

（1）对于属于保修期限范围的设备硬件有损坏的，需要一、二级维修的协助使用部门并提供厂家售后服务电话。

一级维修：其维修对象是设备的某一部件，其维修方法主要是通过简单的操作（如替换、调试等）来定位故障部件，并予以排除。
二级维修：是对元、器件的维修，通过专用测试仪器来定位部件有故障的元件、器件，从而达到排除故障的目的。

（2）对于已经过了生产厂家的保修期的设备硬件有损坏的。在使用单位发出故障申报时，乙方立即电话响应，电话指导解决，电话指导解决不了的，派工程师在24小时内上门。大故障 2 个工作日内解决。未能及时解决的需向使用单位说明情况。在此过程中需要使用到的专业维修工具均由乙方负责。注明：甲方承诺提供必需的水电设施,准备维修过程中所需的消耗品(标样,样品,试剂,溶剂,柱子及相关仪器配件备品) 。

2、在设备维修维护过程中，确保甲方软件及文件不丢失。系统无法修复需重装时，必须咨询甲方需保留的文件内容，确保对相关文档进行拷贝，防止丢失。如果甲方因为操作人员误操作或不可抗力造成软件故障或硬件故障造成数据无法正常读出时，如甲方需要，乙方尽可能帮忙恢复，如果恢复不了，需由第 三方恢复，费用由甲方支付，乙方提前告知甲方。

三、设备定期保养服务

仪器设备定期保养维护包括硬件和软件。（初步定为：每年3次，时间为2月、6月和10月，具体的时间双方协商而定）：硬件清洁及性能检测，确保硬件工作健康；设备使用安全、规范化整理；系统优化、对厂商发布的补丁进行更新和升级、驱动程序的检测及更新。

四、设备的送修及配件的采购服务

1、维修人员对故障设备无法修复需送厂商或乙方公司进行维修时，当即填写《送修申请单》报使用部门批准，必须在当日送修，修复后立即取回。

2、经维修人员检测需购买及更换的设备配件，经使用单位同意需由维修方提供 配件 的（在同品牌价格情况下，优先选择乙方但不限于乙方），

3、配件耗材相关采购由甲方自行确定到何处购买。乙方只负责提供所需配件编号和数量。

4、如果甲方在乙方购买，乙方提供的配件设备必须是全新、正品行货、符合国家质量检测标准的合格产品，随机配件、资料及软件齐全，具有明确的生产厂家、型号、规格、产品序列号、说明书、产地、合格证、质保书等。

五、提供培训服务

1、乙方在维修维护过程中，对使用单位在使用软硬件中遇到的问题给予现场培训与辅导。

2、乙方免费为甲方培训新聘仪器使用人员，定期讲述培训仪器保养和维修，不少于3次。

第三条   保密

甲乙双方除以履行合同为目的外，不得向第三者泄漏在保修服务实施时所知双方在条款内容、合同价格、技术及应用上的情报。