超高效液相色谱仪招标参数

一、超高效液相色谱仪数量及配置需求

（一）全新进口设备1台

含原厂单机版色谱工作站，满足GMP数据审计追踪要求：超高效(≥1000Bar）：四元泵+自动进样器+柱温箱（升/降温）+二极管阵列检测器，

（二）全新进口设备2台

含原厂单机版色谱工作站或不含但可连接网络版色谱工作站使用，满足GMP数据审计追踪要求：超高效(≥1000Bar）：四元泵+自动进样器+柱温箱（升/降温）+紫外检测器，

二、招标参数

（一）超高效液相色谱仪招标参数（1台）

1．工作环境条件：

1.1	电源电压：100 – 240 V ± 10 %

1.2	环境温度：4 – 40 °C

1.3	相对湿度：< 95 %

2. 四元梯度泵，带在线脱气机

  - 四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。（在线清洗装置实时冲洗柱塞杆，减少结晶盐份对柱塞杆的磨损，提高泵的使用寿命）。

  - 双柱塞泵设计。

  - 流量范围：0.001-5.0ml/min，递增率0.001ml/min

  - 流量精度：<0.07% RSD

  - 最高操作压力：≥1000Bar

  - 流量准确度：±1 %

  - 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

  - 梯度精度：< 0.15 % RSD

  - 梯度准确度：±0.35 % 绝对值

- 自动进样器

3.1 进样范围： 0.1-20uL，安装多次进样组件，最大可达1500uL

3.2 进样精度：< 0.25% RSD

3.3 最高操作压力： ≥1000Bar

3.4 样品瓶位：≥130位 2mL样品瓶

3.5 交叉污染：<0.004%

3.6 控制功能：可实现柱前自动衍生化程序，柱前样品自动稀释，自动混合；自动洗针程序，控制取样及进样速率等。

- 柱温箱（带两柱切换主动降温）

4.1 温度范围: 4 °C 到 85 °C

4.2 温度稳定性：±0.1°C

4.3 温度精度：±0.05°C

4.4 柱容量：最大3根30cm色谱柱。

4.5 扩展应用：可升级内置阀驱动，可使用柱切换、2位6通阀。

- 检测器

5.1 二极管阵列检测器

5.1.1检测器类型：二极管阵列

5.1.2 光源：氘灯和钨灯或氙灯,UV灯附带RFID标签，标有灯的典型信息

5.1.3 最大采样速率：80 Hz

5.1.4 短期噪音：<±0.3*10-5AU

5.1.5 漂移：<0.5*10-3AU/h

5.1.6 波长范围：190 - 600 nm

5.1.7 波长准确度：±1 nm

5.1.8 波长束：2-400 nm 可编程步长为1 nm

5.1.9 狭缝宽度：1,、2、4、8，可以编程狭缝

5.1.10  GLP功能:RFID 用于对流通池和紫外灯状况（光程、体积、产品编号、序列号、已通过测试、使用情况）进行电子记录早期维护反馈用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。利用氘灯谱线验证波长准确度

5.1.11 光路系统控温：电子温度控制，所有光学元件均置于精密的温度控制，补偿外界温湿度变化，避免温湿度波动引起的基线抖动。

- 数据处理系统

6.1 原厂单机版审计追踪色谱工作站。

6.2 全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果，具有智能报告模板，自定义报告模板格式，大大的提高工作效率。

6.3 自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。

6.4 安全及自我检测功能：具有诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全泄漏检测功能、检漏后自动停泵功能、预防溶剂抽干功能等。在主要维护处均设置低压状态。

6.5  GLP特征：早期维护预报功能，能持续跟踪溶剂消耗情况、光源灯使用寿命等信息，并将这些信息用图形直观地显示。仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。

6.6 满足GMP法规要求和药典要求。

- 配置要求

7.1 四元梯度泵                                          1套；

7.2 自动进样器                                          1套；

7.3 柱温箱                                              1套；

7.4 二极管阵列检测器                                    1套；

  - 进口原装C18柱（2.1x100mm,1.8um或1.7um）           2根；

- 售后服务

8.1	正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在省内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专业的产品应用支持工程师。

8.2	免费提供对用户的技术培训和相关的技术资料。

8.3	仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。

8.4	仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，通过ISO9001售后服务质量体系认证。提供厂家授权书和售后服务承诺书原件。

9 电脑打印机

配置不低于：19”液晶,I5处理器，8G内存，500GB硬盘， WINDOWS10专业正版操作系统，激光打印机。

（二）超高效液相色谱仪招标参数（2台）

1．工作环境条件：

1.1	电源电压：100 – 240 V ± 10 %

1.2	环境温度：4 – 40 °C

1.3	相对湿度：< 95 %

2. 四元梯度泵，带在线脱气机

  - 四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。（在线清洗装置实时冲洗柱塞杆，减少结晶盐份对柱塞杆的磨损，提高泵的使用寿命）。

  - 双柱塞泵设计。

  - 流量范围：0.001-5.0ml/min，递增率0.001ml/min

  - 流量精度：<0.07% RSD

  - 最高操作压力：≥1000Bar

  - 流量准确度：±1 %

  - 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

  - 梯度精度：< 0.15 % RSD

  - 梯度准确度：±0.35 % 绝对值

- 3 自动进样器

3.1 进样范围： 0.1-20uL，安装多次进样组件，最大可达1500uL

3.2 进样精度：< 0.25% RSD

3.3 最高操作压力： ≥1000Bar

3.4 样品瓶位：≥130位 2mL样品瓶

3.5 交叉污染：<0.004%

3.6 控制功能：可实现柱前自动衍生化程序，柱前样品自动稀释，自动混合；自动洗针程序，控制取样及进样速率等。

- 4 柱温箱

4.1 温度范围: 4 °C 到 85 °C

4.2 温度稳定性：±0.1°C

4.3 温度精度：±0.05°C

4.4 柱容量：最大3根30cm色谱柱。

4.5 扩展应用：可升级内置阀驱动，可使用柱切换、2位6通阀。

5.检测器

5.1 可变波长紫外检测器

5.1.1检测类型：双光束光度计，光源为氘灯。

5.1.2 检测波长范围：190-600 nm

5.1.3 最大采样速率：80 Hz

5.1.4 短期噪音：<±0.25*10-5AU

5.1.5 漂移：1*10-4AU/h

5.1.6 线性：>2.5AU上限

5.1.7 波长准确度：±1 nm (使用氘灯或汞灯自校准，使用氧化钬滤光片验证)

5.1.8  GLP功能:用于对流通池和紫外灯状况（光程、体积、产品编号、序列号、已通过测试、使用情况）进行电子记录早期维护反馈用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。利用氘灯谱线验证波长准确度

- 6 数据处理系统

6.1接入网络版软件控制（或独立单机版），多级权限管理，账户数量不限，免费添加账户.

6.2 全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果，具有智能报告模板，自定义报告模板格式，大大的提高工作效率。

6.3 自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。

6.4 安全及自我检测功能：具有诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全泄漏检测功能、检漏后自动停泵功能、预防溶剂抽干功能等。在主要维护处均设置低压状态。

6.5  GLP特征：早期维护预报功能，能持续跟踪溶剂消耗情况、光源灯使用寿命等信息，并将这些信息用图形直观地显示。仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。

6.6 满足GMP法规要求和药典要求。

- 7 配置要求

7.1 四元梯度泵                                          1套；

7.2 自动进样器                                          1套；

7.3 柱温箱                                              1套；

7.4 可变波长紫外检测器                                  1套；

  - 进口原装C18柱（2.1x100mm,1.8um或1.7um）           2根；

- 8 售后服务

8.1	正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在省内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专业的产品应用支持工程师。

8.2	免费提供对用户的技术培训和相关的技术资料。

8.3	仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。

8.4	仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，通过ISO9001售后服务质量体系认证。提供厂家授权书和售后服务承诺书原件。

9 电脑打印机

配置不低于：19”液晶,I5处理器，8G内存，500GB硬盘， WINDOWS10专业正版操作系统，激光打印机。

- （三）安装确认

供应商应负责每台机安装并现场进行IQ、OQ验证，包括安装确认、运行确认，指导协助完成PQ性能确认以及对数据采集服务器和客户端电脑进行软件IQ/OQ验证确保其准确性、可靠性和预期性能的一致性，并出具验证报告。